中国国家实验室分析用水标准（GB/T6682-2008）.

指标名称; 一级水; 二级水; 三级水. PH值范围（25℃）; -; -; 5.0-7.5. 电导率（25℃）; ms/m≤; 0.01; 0.10; 0.50. us/cm≤; 0.1; 1; 5. 比电阻MΩ.cm@25℃>; 10; 1; 0.2. 可氧化物[以O计]mg/L; -; ≤0.08; ≤0.40. 吸光度（254nm,1cm光程）≤; ≤0.001; ≤0.01; -. 可溶性硅（以二氧化硅计）含量（mg/L）; ≤0.01; ≤0.02; -. 蒸发残渣（mg/L）; -; ≤1.0; ≤2.0.

注1：由于在一级水、二级水的纯度下，难于测定其真实的PH值，因此，对于一级水、二级水的PH值范围不做规定。

注2：由于一级水的纯度下，难于测定可氧化物质和蒸发残渣，对其限量不做规定，可用其他条件和制备方法来保证一级水的质量。